|  |  |
| --- | --- |
| SZP.ET.12.34.27.02/2019 Złotów, dnia 27.02.2019 r.  Do wiadomości uczestników postępowania  Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w Złotowie informuje o wpłynięciu zapytań dotyczących prowadzonego postępowania oznaczonego symbolem **5/ZP/2019 „Dzierżawa analizatora biochemicznego oraz analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników”.** **Dotyczy: Przedmiotu zamówienia**1. Czy w Zał. nr 3A „Opis przedmiotu zamówienia – automatyczny analizator biochemiczny” w punkcie 1, Zamawiający dopuści analizator fabrycznie nowy z 2016 roku?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**1. Czy w Zał. nr 3A w pkt 13, Zamawiający dopuści analizator o układzie optycznym 340nm – 700nm (zakres widma: 275nm – 880nm)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**1. Czy w Zał. nr 3A w pkt 15, Zamawiający wymaga monitorowania zużycia odczynników w czasie rzeczywistym i weryfikacji ilości testów na podstawie objętości odczynnika?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**1. Czy w Zał. nr 3A w pkt 18, Zamawiający dopuści analizator z możliwością jednorazowego umieszczenia na pokładzie 54 próbek rutynowych (pierwotnych)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.** 1. Czy w Zał. nr 3A w pkt 19, Zamawiający dopuści analizator z chłodzonym rotorem odczynnikowym, ale bez chłodzenia próbek, kalibratorów, kontroli? Kalibratory i kontrole są wstawiane na pokład do rotora próbkowego na czas wykonania kontroli/kalibracji. Proponowany analizator-odczynniki są systemem spójnym, zwalidowanym, jednego producenta. Producent nie zaleca chłodzenia na pokładzie kontroli i kalibratorów. Zgodnie z zał. nr 3A pkt. 12 temperatura oznaczania wynosi 37°C, a statyw próbkowy nie podlega chłodzeniu.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.** 1. Czy w Zał. nr 2A „Formularz asortymentowo-cenowy”, Zamawiający odstąpi od wymagania oznaczania na analizatorze dobowego wydalania sodu, chlorków, potasu z moczem? Wykazana ilość oznaczeń jest niewielka, a Wykonawca poniesie koszty wykonania tych analitów w ilościach podanych w formularzu cenowym we wskazanym przez Zamawiającego DLM.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** 1. Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania utajonej zdolności wiązania żelaza, z kalibratorem i kontrolą obcego producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**.**Dotyczy: Załącznik nr 5**1. Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych?**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zamiennika produktu o takich samych parametrach jakościowych z zachowaniem wymogu tego samego producenta odczynników, kalibratorów i kontroli.** 1. Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu, że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na spółkę.**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** |  |

1. Dotyczy Załącznik 2B Pakiet 2

Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test b-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG?

**Odpowiedź: Zamawiający zamierza stosować test b-HCG jako test ciążowy.**

1. Dotyczy Załącznik 2B Pakiet 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form hydroksylowanych D2+D3), co zgodne jest z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi oznaczania witaminy D?

**Odpowiedź: Tak**

1. Prosimy o wyjaśnienie czy do podanej liczby badań należy doliczyć oznaczenia na kalibrację
i kontrolę?

**Odpowiedź: Tak**

1. Prosimy o wyjaśnienie na ilu poziomach wykonywane są badania kontrolne dla fT3, fT4, IgE, CK-MB oraz pozostałych parametrów, których kontrolę wykonuje się 1 raz w tygodniu.

**Odpowiedź: Na jednym poziomie.**

Dotyczy Załącznika nr 3A analizator biochemiczny:

1. Czy przez wymóg "Chłodzone pozycje statywu (rotora) dla kalibratorów i kontroli " Zamawiający wymaga takiego systemu chłodzenia w stałej temperaturze który jest zgodny z wymogami producenta
i który opisany jest w instrukcji obsługi co gwarantuje stabilność tych materiałów zgodnie z rekomendacjami producenta?

**Odpowiedź: Tak**

1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga elektrod w module ISE (Na, K, Cl, Ref) które nie wymagają żadnych czynności obsługowych typu wymiana membran czy uzupełnianie płynu?

**Odpowiedź: Tak**

1. Prosimy o doprecyzowanie czy przez wymóg " odczynniki gotowe do użycia" Zamawiający wymaga aby reagenty przed wstawieniem do analizatora nie wymagały żadnych dodatkowych czynności przygotowawczych np. rozpuszczania, przelewania czy łączenia składników ?

**Odpowiedź: Tak**

1. Prosimy o potwierdzenie czy przez ww warunek Zamawiający wymaga aby dostawianie odczynników odbywało się bez konieczności wprowadzania analizator przez operatora w stan Stand by lub Stop?

**Odpowiedź: Tak**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z 2016 roku po pełnym przeglądzie technicznym?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym hs i zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego?

**Odpowiedź: Tak**

Dot. Załącznik nr 5 - wzór umowy

1. Par. 4 ust. 4, ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania faktury.**

1. Par. 11 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.''

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. Par. 11 ust. 3 Prosimy o doprecyzowanie od jakiej wartości naliczana będzie kara umowna, a jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby naliczana ona była od wartości dostawy, lub w przypadku kar dot. aparatu od wartości sumy czynszu dzierżawnego.

Odpowiedź: Par. 11 umowy otrzymuje brzmienie: 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. W przypadku opóźnienia w dostawie odczynników dostawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokość 0,1 % niedostarczonej w terminie dostawy za każdy dzień opóźnienia.

3. W przypadku opóźnienia w dostawie i uruchomieniu aparatu Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokość 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

1. Par. 11 ust. 6 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**