**ZAŁĄCZNIK Nr 1**

34/ZP/2020

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Wykonawcy.............................................................................................................................................................

Adres:..................................................................................................................................................................................

NIP:............................................................. REGON............................................................................................................

Tel. …………………………………Fax: ………………………………………e-mail: ………………………………………………………………………………….

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym**,** którego przedmiotem jest**: „**Dostawa lamp operacyjnych dwukopułowych w technologii LED**”** przedstawiamy ofertę na wykonanie w/w zamówienia publicznego zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampy operacyjne dwukopułowe w technologii LED – **2 komplety.** | Za łączną cenę:  (cena za 2 komplety) | ......................... | zł netto | ......................... | zł brutto |
| Cena jednostkowa (za 1 komplet) | ………………………. | zł netto | ......................... | zł brutto |
| VAT % …………  Słownie wartość brutto zł: .....................................................................................................  Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. | | | | |
| Nr katalogowy, producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………….  **Okres gwarancji: …………………miesięcy/ ce (min. 48 miesięcy)** | | | | | |

1. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności **30 dni**.
2. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe z ………… miesięczną gwarancją producenta, nie powystawowe, **rok produkcji minimum grudzień 2020**, kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uważamy się za związanych niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), który został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oferta składa się z **……………..** stron kolejno ponumerowanych.
6. Oświadczamy, żejesteśmy / nie jesteśmy \* podatnikiem podatku VAT (\* - niepotrzebne skreślić)
7. Oświadczamy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą:

.………………………………………………….………… ……….………………………………

(imię i nazwisko) (pełniona funkcja)

1. Osoba do kontaktu z Zamawiającym ………………………………………………….tel. ………………………..…………………………………

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

1. Jesteśmy: małym/średnim przedsiębiorstwem[[1]](#footnote-1) (podkreślić odpowiednio jeżeli dotyczy).

………………….., dnia ………………………. 2020 r. ……….....…………………………………………………

(miejscowość) czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis

umocowanej osoby do dokonywania czynności

w imieniu Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2** 34/ZP/2020

**Załącznik do formularza ofertowego**

**Załącznik do umowy**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Lampy operacyjne dwukopułowe w technologii LED .**

Pełna nazwa urządzenia: ……………………………………………

Producent: ……………………………….. Model : …………………………………….. Nr katalogowy: ………………... Rok produkcji………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne i warunki | Parametr wymagany | Parametry oferowane - opisać |
| 1 | Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu za pomocą podkonstrukcji dystansowej.  Czasze oświetleniowe wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod LED.  Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową i wszystkie przyłącza elektryczne. | Tak |  |
| 2 | Źródło światła diody LED – diody nowej generacji białe. Pobór mocy przez kopuły max. 50 W dla kopuły głównej i max. 50 W dla kopuły satelitarnej. Kopuła główna i satelitarna wyposażone są w 110 diod LED każda. | Tak |  |
| 3 | Regulacja średnicy pola operacyjnego w obu kopułach realizowana jest za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy lampy | Tak |  |
| 4 | Średnica kopuły głównej i satelitarnej min 63 cm. | Tak |  |
| 5 | Obudowa wykonana z metali lekkich, moduły świetlne osłonięte szybą ze szkła bezpiecznego. | Tak |  |
| 6 | Obudowy kopuł w kształcie koła w celu minimalizacji zakłóceń przepływu laminarnego. | Tak |  |
| **Kopuła główna** | |  |  |
| 7 | Kopuła główna wyposażona w min 7 modułów świetlnych, w tym centralny moduł doświetlający | Tak |  |
| 8 | Natężenia oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów | Tak |  |
| 9 | Temperatura barwowa regulowana w zakresie 4000-4400-4800 K | Tak |  |
| 10 | Średnica pola roboczego d50-d10: 14cm – 28 cm | Tak |  |
| 11 | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) – min. 96 | Tak |  |
| 12 | Wgłębność oświetlenia 140 cm | Tak |  |
| 13 | Kopuła główna wyposażona jest w niesterylizowany uchwyt prętowy zintegrowany z kopułą lampy, wykonany w ten sposób, że pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza min. 75 % obwodu kopuły. | Tak |  |
| 14 | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu 165 cm | Tak |  |
| 15 | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360° wokół mocowania głównego | Tak |  |
| 16 | Możliwość obrotu ramienia uchylnego wokół przegubu łączącego ramiona o min. 360° | Tak |  |
| 17 | Możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym | Tak |  |
| 18 | Natężenie światła regulowane w zakresie 25÷100% za pomocą dwóch niezależnych paneli umieszczonych na kopule po obu jest stronach. | Tak |  |
| 19 | Wyłącznik lampy umieszczony na dwóch niezależnych panelach sterujących zlokalizowanych na kopule po obu jej stronach. | Tak |  |
| 20 | Tryb endo – tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej (funkcja oświetlenia endoskopowego - kolor zielony). Funkcja uruchamiana niezależnie z dwóch paneli sterujących umieszczonych na kopule po obu jej stronach. | Tak |  |
| 21 | Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin | Tak |  |
| 22 | Maksymalne natężenie napromieniowania 450 W/m² | Tak |  |
| **Kopuła satelitarna** | |  |  |
| 23 | Kopuła satelitarna wyposażona w min. 7 modułów świetlnych, w tym centralny moduł doświetlający | Tak |  |
| 24 | Natężenie oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów | Tak |  |
| 25 | Temperatura barwowa regulowana w zakresie 4000-4400-4800 K | Tak |  |
| 26 | Średnica pola roboczego d10-d50: 14cm – 28 cm | Tak |  |
| 27 | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) min. 96 | Tak |  |
| 28 | Wgłębność oświetlenia 140 cm | Tak |  |
| 29 | Kopuła satelitarna wyposażona jest w niesterylizowany uchwyt prętowy zintegrowany z kopułą lampy, wykonany w ten sposób, że pozwala na wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza min. 75 % obwodu kopuły. | Tak |  |
| 30 | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu 175 cm | Tak |  |
| 31 | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360° wokół mocowania głównego | Tak |  |
| 32 | Możliwość obrotu ramienia uchylnego wokół przegubu łączącego ramiona o min. 360° | Tak |  |
| 33 | Możliwość obrotu o min. 360° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym. | Tak |  |
| 34 | Natężenie światła regulowane w zakresie 25÷100% za pomocą dwóch niezależnych paneli umieszczonych na kupule po obu jej stronach. | Tak |  |
| 35 | Wyłącznik lampy umieszczony na dwóch niezależnych panelach sterujących zlokalizowanych po obu stronach kopuły. | Tak |  |
| 36 | Tryb endo – tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej (funkcja oświetlenia endoskopowego - kolor zielony). Funkcja uruchamiana niezależnie z dwóch paneli sterujących umieszczonych na kopule po obu jej stronach. | Tak |  |
| 37 | Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin | Tak |  |
| 38 | Maksymalne natężenie napromieniowania 450 W/m² | Tak |  |
| 39 | Gwarancja 48 miesięcy wraz z bezpłatnymi przeglądami | Tak |  |
| 40 | Możliwość zamontowania kamery do rejestracji pola operacyjnego | Tak |  |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „Parametry oferowane” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązujemy się **do demontażu i montażu** **lamp** w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat – z wykorzystaniem wyłącznie części Wykonawcy). Zamawiający w chwili obecnej posiada lampy firmy Heraeus Hanaulux 2005 i 2004 Komfort.

Oświadczamy, że oferowane powyżej lampy są fabrycznie nowe z ………… miesięczną gwarancją producenta, nie powystawowe, **rok produkcji minimum grudzień 2020**  kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.  
  
Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y):………………………………………………………………….…….[[2]](#footnote-2)

………………….., dnia ………………………. ……….....…………………………………………………

(miejscowość)

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis

umocowanej osoby do dokonywania czynności

w imieniu Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK Nr 3**

34/ZP/2020

Nazwisko i adres Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……\*  
(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a poniżej jego dane)

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest: ***„*Dostawa lamp operacyjnych dwukopułowych w technologii LED”** oświadczamy, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego SIWZ .

............................................., ............... 2020 r. ..………........................................................................................

miejscowość data podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)

Wykonawcy \*- w przypadku Wykonawców występujących

wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………….., w następującym zakresie: ……………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

............................................., ............... 2020 r. ..……….............................................................................................

miejscowość data podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)

Wykonawcy \*- w przypadku Wykonawców występujących

wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

............................................., ............... 2020 r. ..………........................................................................................

miejscowość data podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)

Wykonawcy \* - w przypadku Wykonawców występujących

wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik.

Nazwisko i adres Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………\*  
(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a poniżej jego dane).

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest: ***„*Dostawa lamp operacyjnych dwukopułowych w technologii LED”** oświadczamy, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp.

….........................................., …............ 2020 r. ..………….....................................................................................

miejscowość data podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)

Wykonawcy \* - w przypadku Wykonawców występujących

wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik.

Selfcleaning ( samooczyszczenie)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 i ust. 5). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………

…......................................, …............ 2020 r. ..…………...............................................................................................

miejscowość data podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)

Wykonawcy \* - w przypadku Wykonawców występujących

wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………….………………………………………………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

….........................................., …............ 2020 r. ..………….....................................................................................

miejscowość data podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)

Wykonawcy \* - w przypadku Wykonawców występujących

wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

….........................................., …............ 2020 r. ..………….....................................................................................

miejscowość data podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)

Wykonawcy \* - w przypadku Wykonawców występujących

wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

….........................................., …............ 2020 r. ..………….....................................................................................

miejscowość data podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)

Wykonawcy \*- w przypadku Wykonawców występujących

wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik.

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w \_art. 13 lub \_art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[3]](#footnote-3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

….........................................., …............ 2020 r. **……………………………………………………..**

podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i)

Wykonawcy - w przypadku Wykonawców występujących

wspólnie podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik.

**ZAŁĄCZNIK Nr 5 34/ZP/2020**

**WYKAZ DOSTAW**

**DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY** (min. jedna dostawa)

**(Dokument składany przez Wykonawcę po wezwaniu przez Zamawiającego zgodnie z pkt 10 ppkt 6.3 SIWZ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres podmiotu na rzecz, którego dostawa została realizowana, zrealizowana | Opis zamówienia, zakres, wartość | Data wykonania |
|  |  |  |
|  |  |  |

Dołączam/my dokumenty (referencje) potwierdzające, że wyżej wymienione dostawy wykonane zostały należycie.

………………………………………………..

Data i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

1. W rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji mikro przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. U. L 124 z 20.5.2003, str. 36-41 [↑](#footnote-ref-1)
2. Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy – na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość nie wypełniania przez Wykonawcę. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” [↑](#footnote-ref-3)